| Чистка/замена клапанов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Заправочный клапан Снимите трубку рециркуляции и телескопическую погружную трубку (Рис. a). Чтобы открутить заправочный клапан используйте монтажное приспособление (Рис. b). Если уплотнительное кольцо загрязнено или повреждено осторожно снимите его с помощью изогнутого пинцета (Рис. с). Вставьте очищенное или новое уплотнительное кольцо. Вставьте очищенный (например, в ультразвуковой бане) или новый заправочный клапан сначала рукой, а после затяните монтажным приспособлением. 2. Выпускной клапан Выпускной клапан встроен в сливную трубку. Принцип очистки см. на стр. 48. В случае необходимости снимите сливную трубку и проведите очистку, например, в ультразвуковой бане. Закрепите очищенную или новую сливную трубку (см. стр. 38). 3. Клапан рециркуляции SafetyPrime™ Принцип очистки см. на стр. 48. В случае необходимости снимите клапан рециркуляции и проведите очистку, например, в ультразвуковой бане. Закрепите очищенный или новый клапан рециркуляции (см. стр. 38). |  |  |