Международный    ISO

стандарт        1171

Твердое минеральное топливо – Определение содержания золы

Международный стандарт ISO 1177: 1997 (E)

Введение

Зола, остающаяся после сжигания на воздухе угля или кокса, получается из неорганических соединений, находившихся в составе угля или сопутствующих минеральных веществ.  Количество серы, содержащейся в  золе, частично зависит от условий озоления, и, таким образом, для получения нужного относительного значения содержания серы в золе необходимо строго соблюдать указанные условия проведения испытаний.

Твердое минеральное топливо – Определение содержания золы

- Назначение и область применения.

Международный стандарт устанавливает метод определения содержания золы, получаемой в результате сжигания всех видов твердого минерального топлива.

- Принцип

Тестовое количество вещества нагревается на воздухе с указанной интенсивностью до температуры в 8150С ± 100С и подвергается воздействию этой температуры до полного сгорания (неизменности массы).

Состав золы вычисляется по массе продуктов горения.

- Приборы и приспособления

  - Весы с точность до 0,1 мг.

  - Печь с возможностью поддержания необходимой указанной и однородной на определенном участке температуры и скорости ее достижения. Вентиляция печи должна быть такова, чтобы обеспечивать от 5 до 10 циклов воздухообмена  за минуту.

Примечание:

- Кратность воздухообмена можно узнать путем измерения потока воздуха внутри топочного хода печи с помощью приемника воздушных давлений или подходящего для этой цели манометра.

- Также могут быть использованы две печи – одна с возможностью поддержания однородной температуры 5000С на достаточном участке и вторая с возможностью поддержания температуры 8150С.

  - Кварцевый, фарфоровый или платиновый тигель глубиной от 8 до 15 мм таких размеров, чтобы образец в тестовом количестве размещался в нем с плотностью, не превышающей 0,15 г/см2 для угля и 0,10 г/см2 для кокса.

  - Пластина для использования с образцом кокса из кварца или жаропрочной стали толщиной 6 мм таких размеров, чтобы она легко помещалась в печь (п.3.2)

  - Сушильный шкаф или другой закрытый контейнер

- Подготовка тестового образца

Уголь или кокс используемые для определения состава золы, соответствующие общим требованиям  к тестовым образцам (которые можно пропустить через сетчатый фильтр пропускной способностью 212 µм).

Образец должен быть хорошо размешан и иметь влажность, соответствующую влажности воздуха в помещении лаборатории.

- Процедура проведения испытания

Взвесьте чистый сухой тигель (п.3.3)(см. примечание ниже) с точностью до 0,1 мг, равномерно распределите на ней около 1 г образца (п.4) и заново взвесьте.

Прим. 1: В случае использования кварцевого или фарфорового тигеля перед определением ее начальной массы ее необходимо нагреть до 8150С, подержать в этой температуре 15 мин, а затем охладить до нормальных условий определения фактической массы.

Поместите тигель в печь (п.3.2) при комнатной температуре. Постепенно повышайте температуру в течение 60 минут до 5000С и поддерживайте ее на этом уровне в течение 30 минут. Для бурого угля 60-минутный период при температуре 5000С обязателен.

Затем повысьте в той же печи температуру до 8000С±100С или поместите тигель в другую, предварительно разогретую до 8000С±100С печь (см. прим.2 п. 3.2). Поддерживайте эту температуру по меньшей мере в течение 60 мин.

Только для кокса тигель может быть поставлен на металлическую пластину (п.3.4) и вместе с ней помещен в печь при температуре 8000С±100С. Поддерживайте эту температуру по меньшей мере в течение 60 мин.

После завершения горения выньте тигель из печи и дайте ему охладиться на толстой металлической пластинке в течение 60 минут. По истечении 10-минутного периода охлаждения, поместите тигель в сушильный шкаф или в другой контейнер без осушителя и дайте ему остынуть до комнатной температуры. По окончании охлаждения взвесьте его с точностью до 0,1 мг.

Прим. 2  Контейнер можно предварительно продуть сухим газом для того, чтобы уменьшить возможную конденсацию при охлаждении. В этом случае тигель необходимо накрыть крышкой.

Если сомнительно, полностью ли прошло сжигание (например, визуально заметны несгоревшие частички углерода), еще раз нагрейте образец на 15 минут при температуре 8000С, пока изменение в массе не достигнет 1 мг.

- Выражение результатов

Содержание золы А в исследуемом образце выражается как процентная доля от массы через следующую формулу:

m3 -  m1

А=____________________ х 100,

_                m2 -  m1

где

m1 – масса пустой тигеля в граммах

m2 – масса тарелки с образцом в граммах

m3 – масса тарелки с золой в граммах

Результат необходимо зарегистрировать с точностью до 0,1% (как средство дублируюмых испытаний).

Результаты теста на определение, описанного в данном Международном стандарте, представляются на основе испытаний в сухом воздухе. Расчеты на других основах могут быть получены в соответствии со стандартом ISO 1170  (см. прим. 3 п.5).

- Точность полученных результатов

Таблица 1

| Содержание золы | Максимально допустимая разница в результатах испытаний (рассчитанная для содержания в веществе с одинаковыми значениями влажности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лимит повторяемости | Лимит воспроизводимости |
| < 10% | 0,2 % абсолютное | 0,3 % абсолютное |
| ≥ 10 % | 2% от среднего результата | 3% от среднего результата |

7.1 Повторяемость результата

Результаты дублируемых испытаний (повторное испытание проводится через некоторый коротких промежуток времени, но не одновременно) в той же лаборатории и тем же сотрудником, с тем же самым набором приборов, на двух экспериментальных порциях вещества из одного и того же исследуемого образца, не могут отличаться друг от друга более, чем на величину,  указанную в таблице 1.

7.2 Воспроизводимость результата

Средние значения результатов испытаний, проведенных в двух различных лабораториях, на двух экспериментальных порциях вещества из одного и того же исследуемого образца, не могут отличаться друг от друга более, чем на величину,  указанную в таблице 1.

- Отчет об испытаниях

Отчет об проведенных испытаниях должен содержать следующую информацию:

- Идентификация образца

- Используемый метод

- Дата проведение испытания на определение

- Результаты и принцип их расчета

- Какие-либо необычные свойства, замеченные во время проведения испытания

- Ссылка на настоящий Международный стандарт

- Любые операции, не входящие в настоящий Международный стандарт, или считающиеся дополнительными.

Приложение А

(информативное)

Библиография

- ISO 331: 1983 Уголь – Определение влажности исследуемого образца – Прямой весовой метод.

- ISO 687: 1974  Кокс – Определение влажности исследуемого образца

- ISO 1015: 1992  Бурый уголь и лигниты – Определение влажности исследуемого образца – Прямой объемный метод

- ISO 1170: 1977  Уголь и кокс – Вычисление по исследованиям на различных принципах

- ISO 1213-2: 1992 Твердое минеральное топливо – Словарь – Часть 2: Термины, относящиеся к выбору образцов, испытаниям и исследованию

- ISO 5068: 1983  Бурый уголь и лигниты – Определение влажности исследуемого образца – Непрямой весовой метод

- ISO 11722: - Твердое минеральное топливо – Каменный уголь - Определение влажности исследуемого образца путем осушения в азоте.

Готовится к публикации