# ЦЕНТР ОСНАЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

# «КОСМЕТОЛОГИЯ И ФИЗИОТЕРАПИЯ»

#### COPHY®

АППАРАТ

ДЛЯ  ТЕРМОМАГНИТОТЕРАПИИ

АТМТ-01 «ФАВОРИТ»

Паспорт

Руководство по эксплуатации

##### МПР 434761.202 РЭ

Санкт-Петербург

2004

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) на аппарат для термомагнитотерапии АТМТ-01 “Фаворит” (в дальнейшем - аппарат), включает в себя:

-техническое описание;

-требования безопасности;

-инструкцию по эксплуатации;

-правила транспортирования и хранения;

-указания по эксплуатации;

-гарантии изготовителя;

-сведения о рекламациях;

-свидетельство о приемке;

-гарантийный талон;

-приложения (1,2,3).

Аппарат выполнен в соответствии с требованиями ТУ 9444-001-09171401-2004 и ГОСТ 8.051-81, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.302-88, ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.401-91, ГОСТ 177 – 88, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ 7376-89, ГОСТ 12969-67, ГОСТ 14192-77, ГОСТ 15150 – 69, ГОСТ 25644-88, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ Р 50444-92, РДТ 25 106-88, РД 50-707-91, МУ-287-113 от 30.12.1998г

Внимание! Перед началом работы с аппаратом следует внимательно изучить настоящее руководство. К работе с аппаратом допускается только специально обученный персонал.

Внимание! Все изменения в состав и конструкцию аппарата вносятся только изготовителем. За несоблюдение данного предупреждения несет ответственность потребитель.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

1.1. Назначение аппарата.

Аппарат предназначен для проведения сочетанных процедур термотерапии и магнитотерапии. Он позволяет осуществлять одновременное и последовательное воздействие переменного магнитного поля и теплового фактора на различные области тела пациентов, включая и общее воздействие, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нервной системы и опорно-двигательного аппарата, а также дегенеративно-дистрофическими процессами, заболеваниями кожи, последствиями повреждений, травм и хирургических операций, а также может быть использован для повышения мышечного тонуса, уменьшения стрессового состояния, физического и умственного утомления.

Аппарат рассчитан на использование в поликлиниках, амбулаториях, реабилитационных центрах, домашних условиях, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях широкого профиля, спортивно-оздоровительных центрах.

Внешний вид аппарата приведен на рисунке Приложения 1.

1.2. Технические характеристики:

1.2.1. Аппарат работает от однофазной сети переменного тока напряжением (22022) В и частотой 50 Гц.

1.2.2. Мощность, потребляемая аппаратом от сети, не более 200 Вт.

1.2.3. Габаритные размеры аппарата не более:

1800х1900 мм (для  термомагнитоодеяла);

200х150х50 мм (для электронного блока).

1.2.4. Масса аппарата (в комплекте) не более 4,5 кг.

1.2.5. Амплитудное значение магнитной индукции магнитного поля в центре рабочей поверхности индукторов на максимальной мощности сигнала:

- при одновременной работе всех индукторов (15 шт.) – не менее 5 мТл – см. приложение 2;

- при секционном включении индукторов по 3 шт. – не менее 25 мТл.

1.2.6. Частотный диапазон магнитного поля  - 10-800  Гц.

1.2.7. Количество видов импульсов тока, подаваемых на магнитные индукторы – 8. Виды импульсов – см. приложение 3.

1.2.8. Температура внутри термомагнитоодеяла в диапазоне от 20С до 45С с шагом 1С.

1.2.9. Время  установления рабочего режима должно быть не более 3 минут.

1.2.10. Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме (30 минут – работа, 10 минут – пауза) должно быть не более 8 часов.

1.2.11. Температура наружных частей аппарата, доступных для прикасания при нормальной эксплуатации и при температуре окружающей среды от 10 до 40С должна быть не более 85С.

1.2.12. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. За отказ принимается несоответствие аппарата пп.1.2.8. - 1.2.11, 2.1.

1.2.13. Средний срок службы - не менее 5 лет с учетом замены покупных изделий и компонентов со сроком службы меньшим, чем срок службы аппарата. Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления аппарата путем ремонта.

1.2.14. Аппарат обеспечивает следующую световую индикацию и звуковую сигнализацию:

-включение сети питания;

-информация о работе индукторов магнитного поля;

-информация об окончании процедуры;

-информация о параметрах проводимого воздействия, включая температуру, амплитуду магнитной индукции, форму импульса магнитного поля, частоту магнитного поля, частоту переключения секций индукторов, время процедуры.

1.2.15. Аппарат обеспечивает автоматическое отключение при нарушении контакта аппарата с термомагнтитоодеялом.

1.3. Принцип работы аппарата.

1.3.1. Конструктивно аппарат выполнен в виде корпусного электронного блока, и термомагнитоодеяла, в котором располагаются специальные электромагнитные индукторы и термоэлементы, подключаемые к электронному блоку посредством гибкого шнура с разъемом. Возможно одновременное и раздельное включение нагревания и магнитного поля. Электронный блок обеспечивает поддержание заданного температурного режима внутри чехла и генерирование специальных импульсов тока для создания в индукторах магнитного поля заданной магнитной индукции, формы и частоты следования импульсов. Включение секций независимое, что обеспечивает возможность как создания «бегущего» вдоль одеяла магнитного поля при последовательном включении (сканировании) секций, так и одновременного включения всех индукторов.

1.3.2. Электронный блок аппарата включает источник питания, генератор специальных сигналов для индукторов и микропроцессорный контроллер - систему управления нагревом и контролем температурного режима. Контроллер обеспечивает управление генерацией  импульсов тока, сигнализацию о работе индукторов, термоэлементов и электронного блока. На передней панели электронного блока расположены органы управления и табло индикации.

1.4. Комплектность.

Комплект поставки аппарата должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение документа | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Аппарат для термомагнитотерапии АТМТ-01 «ФАВОРИТ» в составе: | МПР 434761.202 |  |
| 1.1 Электронный блок | МПР 434761.202-1 | 1 |
| 1.2 Термомагнитоодеяло | МПР 434761.202-2 | 1 |
| Эксплуатационная документация |  |  |
| ### 2. Паспорт | МПР 434761.202 | 1 |
| ### 3. Инструкция по применению | МПР 434761.202 ИС | 1 |
| ### 4. Методические рекомендации |  | 1 |

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

2.1. По уровню безопасности аппарат соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0 и выполнен в части электробезопасности по классу II, тип защиты В.

2.2. По электромагнитной совместимости аппарат соответствует ГОСТ Р 50267.0.2.

2.3. При транспортировании аппарата и проведении погрузочно-разгрузочных работ следует выполнять общие требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3.1. Порядок работы.

3.1.1. Распакуйте аппарат.

3.1.2. Проведите дезинфекцию наружных поверхностей частей аппарата по МУ-287-113 от 30.12.1998г. раствором 3 % перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» по ГОСТ 25644-88.

3.1.3. Присоедините к электронному блоку управления сетевой шнур и кабель термомагнитоодеяла.

3.1.4. Включите сетевой шнур блока управления в розетку с переменным напряжением 220 В /50 Гц.

3.1.5. Включите сетевой переключатель в положение «ON».

На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должна отобразиться надпись, соответствующая последнему использовавшемуся режиму работы аппарата.

| Mode 001 |  | T=XXºC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M=X | P=X | F=XXX | R=X |

(знаком X условно обозначены цифровые значения, соответствующие выбранному режиму).

3.1.6. С помощью левых кнопок «» «» «РЕЖИМ (MODE)» выберите рекомендованную программу (см. методические рекомендации), номер которой отображается на ЖКИ. Каждое нажатие на любую из кнопок сопровождается кратковременным звуковым сигналом.

Убедитесь, что параметры режима работы, отображаемые на индикаторе, соответствуют методическим рекомендациям по использованию аппарата:

- Параметр T=20 - 45ºC задает температуру с шагом 1С, автоматически поддерживаемую внутри термомагнитоодеяла при проведении процедуры.

- Параметр M=0…..9, определяет величину магнитной индукции, создаваемой в катушках-индукторах, от 0 (выключено) до 9 (максимальное значение) (см. приложение 2).

- Параметр P=1……8 задает 8 форм импульса тока и, соответственно, магнитного поля, создаваемого катушками-индукторами (см. приложение 2).

- Параметр F=10…..900 Гц задает частоту следования импульсов тока.

- Параметр R=0……9 определяет характер сканирования секций катушек магнитного термомагнитоодеяла. R=0 указывает на одновременное включение всех катушек. R=1….9 задает различные интервалы и периоды включения секций.

Правый цифровой индикатор указывает продолжительность проведения процедуры от 1 до 99 минут. При необходимости откорректируйте это время при помощи двух кнопок «» «» «ВРЕМЯ (TIME)».

3.1.7. Разместите пациента внутри термомагнитоодеяла.

3.1.8. Для начала работы нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП». При этом включится и начнет мерцать зеленый светодиод над кнопкой.

3.1.9. После достижения заданной температуры в термомагнитоодеяле, но не позднее чем через 3 минуты после нажатия кнопки «СТАРТ/СТОП», включается магнитное поле (если программа предполагает данный вид воздействия) и начинается отсчет времени процедуры, о чем сигнализирует звуковой сигнал, непрерывное горение зеленого светодиода и мерцание точки на индикаторе отсчета оставшегося времени процедуры.

3.1.10. После завершения процедуры (ВРЕМЯ=00) блок управления подает продолжительный звуковой сигнал. Выключение аппарата производится нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».

Досрочно прервать работу аппарата можно также нажатием кнопки  «СТАРТ/СТОП».

3.2. Добавление новых программ.

Аппарат поставляется с определенным набором программ, изложенных в методических рекомендациях. Этот набор может быть изменен пользователем.

3.2.1. Кнопками «» «» «РЕЖИМ (MODE)» выберите режим.

| Mode new |  | T=00ºC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| M=0 | P=0 | F=000 | R=0 |

3.2.2. Одновременно нажмите две кнопки «» «» «ENTER». Блок управления перейдет в режим изменения параметров программы.

Курсор (подчеркивание) установится на параметр T (температура). Кнопками «» «» «ENTER» установите необходимую температуру.

3.2.3. Для перехода к установке следующего параметра М (магнитная индукция) нажмите кнопку «РЕЖИМ (MODE)» «», затем кнопками «» «» «ENTER» задайте необходимую величину магнитной индукции.

3.2.4. Аналогично задайте параметры P (форма импульса тока, подаваемого на катушки), F (частота следования импульсов магнитного поля) и R (режим переключения секций катушек магнитного поля).

3.2.5. Нажмите «» «РЕЖИМ (MODE)». Курсор перейдет в позицию Mode new. Кнопками «» «»«ENTER» задайте номер созданной программы.

3.2.6. Кнопками «» «» «ВРЕМЯ (TIME)» установите продолжительность процедуры.

3.2.7. Для сохранения (запоминания) созданной программы повторно нажмите одновременно обе кнопки «» «»«ENTER».

3.2.8. При необходимости изменения существующей программы, кнопками «» или «» «РЕЖИМ (MODE)» выберите нужный номер. Затем, следуя инструкциям п. п. 3.2.2.-3.2.7. настоящего раздела, внесите новые параметры.

4.  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

4.1. Транспортировать аппарат следует в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с ГОСТ 504492 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Допускается транспортировка аппарата любым видом закрытого транспорта при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 80% при +20°С. После транспортирования и хранения аппаратов в условиях отрицательных температур перед распаковкой они должны быть выдержаны в нормальных условиях не менее 12 часов.

4.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Аппарат в упаковке должен храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров и с пониженным пылесодержанием. В помещении должна быть температура в пределах от 5°С до 40°С при относительной влажности воздуха от 40% до 85% без резких изменений.

4.3. Установка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться на складах поставщика в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150-69 не более 2-х лет.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5.1. Климатические условия эксплуатации аппарата:

-температура окружающей среды от +40 до +10С;

-относительная влажность 80 % при температуре +25С.

5.2. По воспринимаемым механическим воздействиям при эксплуатации аппарат соответствует изделиям группы 2 по ГОСТ Р 50444-92: носимые, переносные и передвижные изделия, не предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.

5.3. Техническое обслуживание установки сводится к соблюдению порядка работы и требований безопасности, изложенных выше.

5.4. Не реже одного раза в год производится проверка точности индикации задаваемых параметров работы представителями сервисных центров медицинской техники.

5.5. Допускается хранение аппарата в условиях не отапливаемых помещений при температуре воздуха от -40иС до +40°С и относительной влажности воздуха до 80% при +20°С.

5.6. После хранения или транспортирования аппарата в условиях повышенной влажности или пониженной температуры его можно включать в сеть не ранее, чем через 4 часа пребывания при комнатной температуре.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям распространяющихся на нее нормативных документов при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи.

# 7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

7.1.  В случае отказа прибора или его  неисправности в период действия гарантийных обязательств, а также при обнаружении некомплектности при первичной приемке, владелец прибора должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

-заявку на замену аппарата с указанием адреса, номер телефона;

-гарантийный талон;

-паспорт;

7.2. Гарантия не распространяется на аппараты с повреждениями корпуса электронного блока и чехла термомагнитоодеяла, с самовольно вскрытым корпусом блока или нарушенной пломбой.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

АППАРАТ ДЛЯ  ТЕРМОМАГНИТОТЕРАПИИ

АТМТ-01 «ФАВОРИТ»

заводской номер________________

соответствует техническим условиям ТУ 9444-001-09171401-2004

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____»______200__г.

#### М.П.                                                    Подпись лиц, ответственных за приемку

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

# Адрес завода-изготовителя

# ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока.

###### Изделие медицинской техники__________________________

Заводской номер _____________________________________

Дата выпуска________________________________________

Введен в эксплуатацию_____________________________

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_______________________________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей_________

Подпись и печать

руководителя ремонтного

предприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Внимание! В режиме одновременного включения всех индукторов (параметр R=0) максимальное значение индукции магнитного поля составляет 5 мТл.

| Характер включения секций, параметр R | Магнитная индукция, мТл | Параметр M |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,5 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1,5 | 2 |
| 0 | 2 | 3 |
| 0 | 2,5 | 4 |
| 0 | 3 | 5 |
| 0 | 3,5 | 6 |
| 0 | 4 | 7 |
| 0 | 4,5 | 8 |
| 0 | 5 | 9 |

В режиме последовательного включения секций индукторов (параметр R от 1 до 9) максимальное значение индукции магнитного поля составляет 25 мТл.

| Характер включения секций, параметр R | Магнитная индукция, мТл | Параметр M |
| --- | --- | --- |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 2,5 | 0 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 5 | 1 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 7,5 | 2 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 10 | 3 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 12,5 | 4 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 15 | 5 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 17,5 | 6 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 20 | 7 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 22,5 | 8 |
| 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 25 | 9 |

Приложение 3

Параметр P=1……8, задает 8 импульсов тока, соответственно магнитного поля, создаваемого катушками-индукторами.

– форма импульса P=1.

– форма импульса P=2.

– форма импульса P=3.

– форма импульса P=4.

– форма импульса P=5.

– форма импульса P=6.

– форма импульса P=7.

– форма импульса P=8.