INSTALLAZIONE MECCANICA

МЕХАНИЧЕСКАЯ  УСТАНОВКА

La macchina lavatrice ad ultrasuoni dovrà essere appoggiata su di una superficie perfettamente stabile e piana avente dimensioni tali da potere contenere la macchina senza rischio di rovesciamento.

Ультразвуковая стиральная машина устанавливается  на устойчивую и идеально ровную поверхность, размеры которой не позволяют машине опрокинуться.

Occorre inoltre che tutto intorno alla macchina ci sia uno spazio libero di almeno 30 cm. al fine di assicurare una corretta, ventilazione.

Кроме того, вокруг машины необходимо  оставить свободное пространство, около 30 см, для обеспечения необходимой вентиляции.

II tubo di scarico in gomma non è fornito con la macchina e deve quindi essere approvvigionato dal cliente.

Il rubinetto di scarico ha attacco femmina di misura 3/8”.

Резиновая сливная труба не поставляется вместе с машиной и  приобретается клиентом отдельно.

Cливной  кран присоединяется посредством муфты размером 3/8’’

PRECAUZIONI

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

In nessun caso Lei non usi i prodotti combustibili (pericolo di esplosione) o gli acidi  che possono guastare il serbatoio in qualità di un liquido lavante. A scanso di un grave danneggiamento all’attrezzatura non versi un liquido lavante troppo caldo (max. 40 °С) nel serbatoio e non vari un liquido lavante alla sua temperatura di lavoro (75 °С). Eviti le scosse termiche che possono provocare la deformazione del serbatoio con il distacco successivo del trasduttore.

Ни в коем случае не используйте в качестве моющей жидкости горючие продукты (опасность взрыва) или кислоты, которые могут повредить бак. Во избежание нанесения серьезного урона оборудованию, не заливайте в бак слишком горячую моющую жидкость (макс. 40 °С) и не спускайте моющую жидкость при ее рабочей температуре (75 °С). Избегайте тепловых ударов, которые могут привести к деформации бака с последующим отрывом датчика.

L’elemento di riscaldamento si trova sulla parete laterale del serbatoio perciò il liquido deve essere coprirlo totalmente (livello minimo del riempimento – 10 cm)

Нагревательный элемент расположен на боковой стенке бака, поэтому жидкость должна полностью его покрывать (минимальный уровень заполнения — 10 см).