Манометры с трубкой Бурдона

с корпусом из нержавеющей стали и жидким наполнителем, модель 213.53

Манометры

Одобрено ассоциацией  German Lloyd                  .

| Назначение Ударопрочный жидкостной манометр с корпусом из нержавеющей стали. Предназначен для работы в неблагоприятных условиях при наличии пульсаций или вибраций. Подходит для применения в газовой среде или жидкости, которая не вызывает сбои в барической системе и разрушения деталей из медных сплавов. Исполнение EN 837-1 Номинальный размер 50, 63, 80 и 100 мм Класс точности по EN 837-1 /6 50 и 63 мм: 1,6 80 и 100 мм: 1,0 Диапазон измерений по EN 837-1 /5 50 мм: 0 … 1 – 0 … 600 бар 63, 80 и 100 мм 0 … 0,6 – 0 … 1000 бар или другие эквивалентные единицы измерения давления или разрежения. Рабочее давление 50 и 63 мм: Постоянное: ¾ от пределов шкалы Переменное: 2/3 от пределов шкалы Кратковременное: пределы шкалы 80 и 100 мм: Постоянное: пределы шкалы Переменное: 0,9 x пределы шкалы Кратковременное: 1,3 x пределы шкалы Рабочая температура Окружающей среды: -20 … +60°С Материала: максимум +60°С Тепловое действие В случае отклонения температуры манометрического элемента от исходного значения (+20°С): Макс. ±0,4%/10 K пределов измерений Степень защиты IP 65 согласно EN 60 529 / IEC 529 Характерные особенности Подвод давления Материал: медный сплав Ниппель (радиальный или обратный) согласно EN 837-1 /7.3 50 и 63 мм: G 1/4 B 14, мм плоск. 00 и 100 мм: G ½ B 22, мм плоск. Манометрический элемент 50, 63 и 80 мм: < 60 бар: медный сплав, тип C, припаян мягким припоем ≥ 60 бар: медный сплав, спиральный, припаян мягким припоем 100 мм: < 100 бар: медный сплав, тип C, припаян мягким припоем ≥ 100 бар: нержавеющая сталь 1,4571, спиральный, паяный | Ход Медный сплав 80 мм: медный сплав, быстроизнашиваемые детали из нейзильбера Круговая шкала 50 и 63 мм: белый пластик, стопорный штифт указателя 80 и 100 мм: белый алюминий С черными буквами Указатель 50 и 63 мм: черный пластик 80 и 100 мм: черный алюминий Корпус Нержавеющая сталь с обычной отделкой Уплотнительное кольцо между корпусом и ножкой ниппеля Разгрузка давления сверху корпуса Диапазон ≤ 16 бар при обеспечении подвода воздуха к корпусу Верхняя крышка Прозрачный пластик Кольцо держателя Треугольный держатель в виде ролика из нержавеющей стали с глянцевой поверхностью Жидкий наполнитель Глицерин 99,7% Дополнительные опции - Прочие виды подвода давления - 50 и 63 мм: барическая система из нержавеющей стали (модель 233.53) - 63 и 100 мм: компенсация внутреннего давления - 100 мм: регулировка нулевой точки на передней поверхности - Температура материала до 100°С со специальным мягким припоем - Фланец с 3 монтажными отверстиями на панели, нержавеющая сталь (только сзади) - Фланец с 3 монтажными отверстиями на поверхности, нержавеющая сталь - С зажимом (только сзади) |
| --- | --- |

Манометры с трубкой Бурдона

из нержавеющей стали

Модель 232.50/233.50, с жидким наполнителем или без него

Спецификация PM 02.02

| Применение - В случае корпуса с жидким наполнителем манометр применяется при наличии пульсаций или вибраций высокого динамического давления - Подходит для агрессивной и газовой среды или жидких сред, которые не вызывают сбои барической системы - Обрабатывающая промышленность: химическая / нефтехимическая, электростанции, горные работы, нефтедобыча на суше/шельфе, технологии по защите окружающей среды, машиностроение и строительство заводов Характерные особенности - Высокая стабильность цикла приложения нагрузки и ударопрочность - Вся конструкция из нержавеющей стали - Одобрено ассоциацией German Lloyd и Госстандартом - Диапазон шкалы от 0 до 1600 бар Описание Исполнение EN 837-1 Номинальный размер 63, 100 и 160 мм Класс точности 63 мм: 1,6 100 и 160 мм: 1,0 Диапазон измерений 63 мм: 0 … 1 – 0 … 1000 бар 100 мм: 0 … 0,6 – 0 … 1000 бар 160 мм: 0 … 0,6 – 0 … 1600 бар или другие эквивалентные единицы измерения давления или разрежения. | Манометр с трубкой Бурдона, модель 232.50 Рабочее давление 63 мм: Постоянное: ¾ от пределов шкалы Переменное: 2/3 от пределов шкалы Кратковременное: пределы шкалы 100, 160 мм: Постоянное: пределы шкалы Переменное: 0,9 x пределы шкалы Кратковременное: 1,3 x пределы шкалы Рабочая температура Окружающей среды: -40 … +60°С Вещества: максимум +200°С без жидкого наполнителя максимум +100°С с жидким наполнителем Тепловое действие В случае отклонения температуры манометрического элемента от исходного значения (+20°С): Макс. ±0,4%/10 K пределов измерений Степень защиты IP 65 согласно EN 60 529 / IEC 529 |
| --- | --- |

Спецификация PM 02.02  02, 2003                                                                                                                         Стр. 1 из 2

Для получения данных по манометрам из нержавеющей стали, модель 232.30 см. спецификацию PM 02.04

# Text boxes

Механическое измерение давления