**Руководство использования**

1. Вставьте 2 батарейки и закройте крышку.
2. Откройте зажим как показано на картинке 5.
3. Положите палец на резиновую подушечку внутри зажима (проверьте правильно ли расположен палец, ноготь пальца как и экран прибора должны смотреть вверх), а затем зажмите палец.
4. Нажмите кнопку включения на передней панели.
5. Не трясите пальцем во время процесса и не совершайте никаких движений.
6. Информация будет показана прямо на экране.
7. Кнопка включения имеет три функции. Когда прибор выключен, однократное нажатие включит его. Когда прибор включен, **краткое** нажатие кнопки изменит направление экрана. Когда прибор включен, **долгое зажатие** кнопки изменит яркость экрана.

**Ремонт и поддержание прибора**

1. Пожалуйста смените батарейки при полной разрядке прибора.
2. Пожалуйста очистите поверхность прибора перед использованием. Сперва протрите прибор с помощью медицинского спирта, а затем дайте ему подсохнуть или вытрите чистой тканью.
3. Очистка при помощи медицинского спирта после использования прибора от попадания инфекции при следующем использовании.
4. Пожалуйста, вынимайте батарейки, если оксиметр не используется долгое время.
5. Храните пульсоксиметр в месте с температурой не менее -40 °C и не более 60 °C и с влажностью не выше 95%.

**Исправление возникших проблем**

1. **The SpO2 and Pulse Rate can not be displayed normally –** 1. Палец неправильно расположен. 2. SpO2 пациента слишком низкая для опознания. – 1. Поместите палец правильно и попробуйте еще раз. 2. Попробуйте еще раз; Обратитесь в больницу и пройдите обследование, если вы уверены в исправности прибора.
2. **The SpO2 and Pulse Rate are not displayed stably –** 1. Палец помещен внутрь недостаточно далеко. 2. Палец трясется или пациент двигается. – 1. Поместите палец правильно и попробуйте еще раз. 2. Сохраняйте спокойствие и не совершайте движений.
3. **The device can not be turned on** – 1. Батарейки разряжены или почти разряжены. 2. Батарейки вставлены неправильно. 3. Неисправность прибора. – 1. Смените батарейки. 2. Вытяните и вставьте батарейки заново. 3. Пожалуйста обратитесь к местному сервису.
4. **The display is off suddenly** – 1. Прибор автоматические выключится если не найдет сигнал в течении 5 секунд. 2. Батарейки почти разряжены. 1. Смените батарейки.